- Kit Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου Cryptococcus, 50test

Ταχεία ανοσοχρωματογραφία πλευρικής ροής σε ταινίες για την ποιοτική και ημιποσοτική ανίχνευση των καψιδικών πολυσακχαριδικών αντιγόνων του συμπλόκου των ειδών Cryptococcus (Cryptococcusneoformans και Cryptococcusgattii) σε ορό, πλάσμα, ολικό αίμα (φλεβικό ή δακτύλου) και σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας.

Το όριο ανιχνευσιμότητας να είναι 1,25ng/ml και η υψηλή δοσολογία για το Hook Effect να είναι 0,140mg/ml.

Να έχει αξιολογηθεί έναντι της μεθόδου αναφοράς καλλιέργεια και χρώση με σινική μελάνη και να έχει τις ακόλουθες επιδόσεις:

- ευαισθησία και ειδικότητα 100% σε ορό και ΕΝΥ

- ευαισθησία και ειδικότητα 98,9% και 100% σε πλάσμα και

- ευαισθησία και ειδικότητα 99,3% και 94,6% σε ολικό αίμα

Ο χρόνος ανάγνωσης αποτελεσμάτων να είναι 10λεπτά.

Nα μην απαιτείται ειδικός αναλυτής για την ανάγνωση.

Να έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και να έχει διακριθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες διάγνωσης και διαχείρισης κρυπτοκοκκίασης του 2024 (ECCM, ISHAM, ASM)ως το kit με την καλύτερη επίδοση στην ανίχνευση όλων των παθογόνων ειδών κρυπτοκόκκου. Να διαθέτει CE/IVDR.